別記様式第５第４号２

エックス線等装置の点検記録（部局用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 部　　局　　長 | 印 |  |
| 放射線管理責任者 | 印 | 事務担当者 | 印 |

1. ６月を超えない毎に点検を実施すること．

別記様式第５第４号２

エックス線等装置の点検記録

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検年月日 | 　 年 　月 　日 |  装置登録番号 |   |  |
| 部屋番号・名称 |  |
| 使用責任者 | 　　　　　　　　　　　 印 | 点 検 者 | 　　　　　　　　　　　　 印 |  |
| 装置の分類 |  １．エックス線装置　２．１以外の装置 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　  |  | 講　じ　た　措　置　等 |  |
| 出入口付近の「放射線装置室」又は｢エックス線装置使用室｣の標識 | 　適 | 　否 |  |
| 「エックス線装置」又は「エックス線等装置」の標識 | 　適 | 　否 |  |
|  装置名称と使用責任者氏名の掲示 | 　適 | 　否 |  |
| 装置毎に置くエックス線作業主任者氏名の掲示 | 適 | 否 |  不要 |  |  |
|  注意事項の掲示 | 　適 | 　否 |  |  |
| 管理区域の明示と管理区域を示す標識の掲示 | 適 | 否 |  不要 |  |  |
|  インターロック | 適 | 否 |  無 |  |  |
|  警　報　装　置 | 　適 | 　否 |  |  |
|  使　用　の　帳　簿 | 　適 | 　否 |  |  |
|  外部放射線の線量率分布の掲示 | 　適 | 　否 |  |  |
|  遮　蔽　の　状　況 | 　適 | 　否 |  |
| 使用状況変更時の使用責任者による確認（※使用状況の変更がなかった場合は、講じた措置欄に「変更なし」と記入） | 　有 | 　無 |  |

外部放射線の線量率分布

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置の名称 |  | 装置登録番号 |  |
| 設置場所 | キャンパス：　　　　　建物：　　　　　部屋番号等： |
| 測定者氏名 |  | 測定年月日 |  年　 月　 日 |
| 測定方法 |  |
| 測定器 |  | 運転条件 |  |
| 異常の有無 | 無 ・ 有（講じた措置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 装置・部屋の略図と測定値（Sv/h）バックグラウンド：値　　　　　Sv/h、測定場所　　　　　　　　　　　　　　 |
|  |

1. 項目を省略しなければ様式は任意である．
2. 測定器はシンチレーションサーベイメータを推奨する．ＧＭサーベイメータでも構わない．
3. 外部に管理区域を有する装置では管理区域を明示し、管理区域境界での線量率も測定すること．

注４）６月を超えない毎に更新すること．